# 附件2：采购需求方案

采购需求方案

- 项目概况

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）北门安检设备采购项目 | 1套 |

- 项目背景

为了加强对进入医院人员管控，严防禁限物品进入医院，在（珠江新城院区）北门配置一套安检系统设备（包含全息速通门1台，安检机1台）。

- 设备总体需求

全息速通门

具备LCD屏显示，可进行手机和违禁品的分类检测和声光报警并排除钥匙、皮带扣等日常金属用品的干扰；前后均采用29寸信息发布显示屏，可实现图片、音频、视频、字幕、实时画面等不同素材的灵活播放；支持过程录像和抓拍，实现历史记录反查；并针对性加强抗风和震动等干扰的能力。

安检机

具备双源双视角X射线智能安全检查系统融合了智能识别、人包关联、变速检测及智能节能等功能，可以更好的解决由于安检员集中度不高造成的漏检以及高峰期安检压力过大等问题。

- 设备主要功能

- 4.1 全息速通门

（1）违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；

（2）手机检测模式：支持探测过检人员是否携带手机（开/关机状态均可）等数码产品，并能进行声光报警，显示报警位置；对项链、钥匙、皮带扣等其它常见日用品不误报；

（3）高清信息发布：嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息；

（4）高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力；

（5）报警显示：采用采用前后双29寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；

（6）联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持web调试；

（7）抓拍录像：配置200万星光级IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；

（8）▲支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理，能无缝对接医院现有海康威视综合安防平台。

  - 安检机

（1）具有先进的物质属性识别技术，可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色

（2）具有智能识别技术，能实现了智能识别算法和X射线成像软件的深度融合，使识别效果更优。

（3）产品需具有低辐射剂量，辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，低于国标要求。

（4）可根据场景实现一键速度切换。

（5）▲支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理，能无缝对接医院现有海康威视综合安防平台。

（6）支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用。

（7）可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合，实现人包追溯。

（8）支持指纹登录功能，规避繁琐的密码输入。

- 主要设备指标参数

  - 全息速通门

技术参数需求

1、计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数； 2、报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。； 3、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到； 4、飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%； 5、安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式”，”手机与违禁品检测模式“和”金属检测模式“四种； 6、参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变，可存储并查询报警信息，存储数据不少于20000条； 7、远程控制：设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能，当远程控制因故中断时，应能自动恢复本地控制。； 8、操作授权：可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限，至少支持50 个用户组和 100个用户； 9、违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体通过时，报警检出率大于95%； 10、日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过5%； 11、指示灯功能：安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行； 12、设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息； 13、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过10μT； 14、灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持10000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度； 15、整机便捷安装：主机箱具有突出的安装定位柱，方便现场安装； 16、设备工作时最大功率不大于12W(不含抓拍摄像机和外接设备)； 17、▲设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU、采用Android 系统； 18、通行速度：0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%； 19、设备开机时可根据当前环境自动设置频率，可手动设置频率范围2000Hz-15000Hz，具有至少10种典型频率快速设置选项； 20、▲门板厚度：门板厚度应≥120mm，保障设备稳定性； 21、最低探测：使用5角硬币在距离地面1cm处、靠近门板位置通过时，应能给出报警信息； 22、▲抗相互干扰检验：多台设备（≥3台）按照间距10cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰； 23、电源：设备配备电源接口，AC85V~264V，45HZ~66HZ，无需调整而正常工作； 24、应支持设置5级自定义分配权限、2级密码权限； 25、安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容； 26、摄像机的拍摄角度可手动调节； 27、▲显示屏倾斜功能：显示屏具有倾斜角度，可方便查看屏幕信息； 28、▲探测灵敏度可设置低误报、平衡模式、高检出三种灵敏模式； 29、▲快速标定功能：具有快速标定功能，样机开启数据采集和标定校准，人员携带"标定测试体"，以1m/s速度重复通过样机单个频点下的标定时间不超过45s；标定成功后可通过校验功能检测本次标定结果的准确性；2次标定结果的相位数值偏差应小于5；当样机周围环境存在干扰（如大型金属等），与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响应小于5；标定后，人员携带电子产品，以1m/s速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差应小于5；

  - 安检机

技术参数需求

1、设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射； 2、通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）； 3、管电压：底视角150kV；侧视角140KV； 4、管电流：1.0mA（可调）； 5、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； 6、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制； 7、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； 8、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下不应小于于500MΩ。湿热条件下不应小于20MΩ； 9、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA； 10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞； 11、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示； 12、设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1mm ； 13、输送速度： 0.2m/s~0.3m/s可调； 14、在0.3m/s速度下，两个X射线产生装置，单次检查剂量应小于等于10μGy； 15、▲故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除； 16、故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失； 17、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹录入、编辑和登录功能； 18、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行； 19、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储； 20、显示投屏：设备可外接LCD或LED显示屏，可自行设置文字显示内容和滚动播放功能； 21、用户管理：设备应支持对用户组和用户的管理和权限分配。设备应支持多级用户组模式，用户组下可以创建用户组和用户。设备应支持操作员、管理员、维护员等用户权限管理。设备应支持查看IP、MAC、登录时间、链接类型等用户在线信息； 22、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板； 23、▲一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台； 24、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB； 25、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出； 26、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5； 27、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%； 28、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置； 29、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能； 30、▲当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s； 31、键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm； 32、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm；

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全息速通门 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安检机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 4 | 合计（万元） |  |  |  |